烟气流速监测方法对比

目前国内对流速的测量均为成熟技术，下面就流速的两种主要监测方法进行介绍与对比：

|  | 热式气体质量流量监测法 | 皮托管监测法 |
| --- | --- | --- |
| 测量原理 | 热式质量流量计由一个温度传感器以及控制装置组成。陶瓷半导体温度传感器具有随着周围温度的变化而变化的特性。当流体的流速发生变化时，引起周围温度发生变化，传感器的阻抗将随着变化。利用这种特性测量流体的流速和流量。 | 在烟道中流动的气体，具有两种压力的作用，即静压和动压。静压是单位体积气体所具有的势能，亦即气体在各个方向上作用于管壁的压力。动压是单位体积气体所具有的动能。由于排气流速与其动压平方根成正比，采用皮托管监测烟道内的动压和静压，根据所测得的动压、静压以及温度可以计算出所测点的流速。 |
| 优 点 | 1.其性能稳定，数据准确可靠； 2.维护与运行成本低，烟道直径增大购置成本增加不多； 3.采用插入式安装结构，拆装检修方便； 4.信号直接由非电量变换成电量，便于信号处理； 5.在小流量、介质的雷诺数很低的情况下有较好的测量精度； 6.粉尘对其测量精度影响小。 | 采用插入式安装方式，结构简单，内无任何附加节流件、插入件和可动部件，不易堵塞、无压力损失，因此适合于大管径、低流速、低静压、多粉尘与腐蚀较强的场合。 |
| 缺 点 | 介质的温度变化剧烈对其测量精度影响较大。 | 1.对90°弯头的结构尺寸有要求：圆滑、管内无毛刺； 2.对于大管径安装检修复杂； 3.输出差压也较小； 4.粉尘对其影响较大。 |
| 运行效果 | 好 | 较好 |
| 运行成本 | 低 | 低 |